汇川 SV660N 伺服负载测试台
上位机开发规格书

用于替代磁粉制动器的大电机性能测试 / 可直接交给 Codex 开发

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标负载电机 | 汇川 MS1H4-75B30CB-T331Z（750 W，3000 rpm，额定转矩约 2.39 N·m） |
| 伺服驱动器 | 汇川 SV660N（以实际 ESI / 用户手册 / 固件支持为准） |
| 主通信 | EtherCAT |
| 推荐上位机 | Windows 11 + C# (.NET) + WPF/WinUI |
| 推荐实时层 | TwinCAT 3 Runtime + ADS |
| 主要测试对象 | 57×50 外转子 BLDC/PMSM 大电机 |
| 目标加载能力 | 连续 1.5–2.0 N·m；短时峰值 3–4 N·m（受伺服转速-转矩曲线与热限制约束） |
| 文档版本 | v1.1 |
| 日期 | 2026-09-18 |

状态：软件开发输入文档 / Engineering Development Specification

# 1. 项目目标与结论

本项目目标是使用汇川伺服电机和 SV660N 伺服驱动器构建一套可编程电子负载/测功负载系统，通过伺服电机在力矩模式下输出反向转矩，替代现有磁粉制动器，为被测大电机提供稳定、可重复、可自动化的阻尼负载。

方案技术上可行，且相较磁粉制动器更适合做自动化性能测试、效率 MAP、温升、连续功率和动态负载测试。

推荐控制结构：被测电机侧负责转速/驱动；负载伺服侧仅负责力矩控制，避免两个速度环互相“打架”。

主控制链路使用 EtherCAT；不建议用 USB-RS232 作为实时负载控制主链路。

Windows UI 不直接承担 1 ms 实时控制；由 TwinCAT 3 负责 EtherCAT/CiA402，C# 上位机通过 ADS 与 TwinCAT 交换命令与数据。

连续加载时伺服处于发电状态，必须设计回生能量处理：制动电阻/制动单元或能量回馈单元。

如果要做高精度效率测试，建议增加独立扭矩传感器；伺服驱动器的“实际转矩”可用于调试、趋势与 A/B 对比，但不应默认作为最终计量级扭矩。

注意：本文档中的 EtherCAT PDO/对象字典采用 CiA402 标准对象作为开发基线。SV660N 实际支持的模式、对象索引、缩放比例、ESI 文件、厂商扩展对象必须在联机调试前用汇川官方手册和实际 ESI 再确认；代码应通过配置层隔离，禁止把缩放比例写死在 UI 中。

# 2. 系统总体架构

┌──────────────────────── Windows 11 PC ────────────────────────┐

│                                                               │

│  C# TestBench.UI (WPF/WinUI)                                  │

│  ├─ 测试控制 / 参数设置                                        │

│  ├─ 实时曲线 / 报警                                            │

│  ├─ 自动测试序列                                               │

│  ├─ CSV/JSON 数据记录                                          │

│  └─ 通过 ADS 与 TwinCAT 交换数据                               │

│                         │                                     │

│                         ▼ ADS                                 │

│  TwinCAT 3 Runtime / PLC                                      │

│  ├─ CiA402 状态机                                              │

│  ├─ EtherCAT 周期任务（建议 1 ms 起步）                         │

│  ├─ Target Torque 下发                                        │

│  ├─ 状态/转速/转矩/故障采集                                   │

│  ├─ Watchdog / Interlock                                      │

│  └─ 安全降载状态机                                             │

└─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

│ EtherCAT

▼

┌─────────────┐

│ 汇川 SV660N │

└──────┬──────┘

│ U/V/W + Encoder

▼

┌─────────────────────────┐

│ MS1H4 750 W 负载伺服电机 │

└───────────┬─────────────┘

│

[机械连接/摩擦轮]

│

▼

被测大电机 DUT

│

DUT 控制器/电源

# 3. 适用范围与非目标

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 本期必须实现 | 恒转矩加载、扭矩斜坡、Servo ON/OFF、自动测试点、数据记录、报警与安全联锁、实时曲线 |
| 本期建议实现 | 恒功率加载、转速-扭矩二维测试表、效率 MAP 自动生成、测试模板保存/加载 |
| 后续可扩展 | 道路阻力模型、惯量模拟、复杂动态负载、数据库、远程控制、多测试台并行 |
| 明确非目标 | PC 软件直接闭合伺服电流环；用 RS232 做 1 ms 实时转矩闭环；用两侧速度环互相对抗 |

# 4. 硬件与能力边界

## 4.1 负载伺服

| 参数 | 设计值/说明 |
| --- | --- |
| 电机 | MS1H4-75B30CB-T331Z |
| 额定功率 | 约 750 W |
| 额定转速 | 约 3000 rpm |
| 额定转矩 | 约 2.39 N·m |
| 推荐连续加载区 | 1.5–2.0 N·m @ 常用转速，最终以温升和伺服手册为准 |
| 短时峰值加载 | 3–4 N·m 仅允许短时，需按照转速-转矩曲线、电流限制、温升和驱动器能力设置时限 |

机械功率计算：

P_mech = T × ω

ω = 2π × RPM / 60

示例：

3000 rpm, 1.5 N·m → 约 471 W

3000 rpm, 2.0 N·m → 约 628 W

3000 rpm, 2.39 N·m → 约 751 W

3000 rpm, 4.0 N·m → 约 1.26 kW（仅可能作为短时峰值，不能按 750 W 伺服连续运行）

## 4.2 回生能量

伺服作为阻尼负载时，本质处于发电状态。机械能通过伺服电机进入驱动器 DC Bus。如果能量无法被消耗或回馈，DC Bus 电压会升高并触发过压保护，因此回生设计是本系统的核心硬件前置条件。

必须确认 SV660N 内置制动晶体管能力、允许最小制动电阻、允许制动占空比、DC Bus 过压阈值。

连续 500–750 W 加载不能默认按“普通减速制动”处理，应按持续回生功率进行热设计。

方案 A：外置制动电阻 + 驱动器制动单元，适用于中等连续功率，需严格做功率和温升验证。

方案 B：能量回馈单元回馈 AC 电网，更适合长时间连续测功。

关键安全要求：在回生硬件未确认前，上位机的最大允许转矩必须保守限制，且自动测试程序不得放开到 2 N·m 以上连续长时间运行。

# 5. 控制原则

## 5.1 正确控制关系

| 设备 | 推荐控制模式 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 被测大电机 DUT | 速度控制 / DUT 自身控制策略 | 决定测试转速 |
| 负载伺服 | 力矩控制（优先 CST / 厂商等效力矩模式） | 施加反向阻力矩 |

目标：

DUT 正转：ω > 0

加载扭矩：T_load < 0（与转速方向相反）

例如：

目标阻力矩 = 1.5 N·m

实际命令应根据安装方向和编码器符号换算成 ±1.5 N·m。

最终符号必须在低速、低转矩下通过人工确认。

## 5.2 禁止的控制方式

禁止把负载伺服设置为反向速度模式并与 DUT 的速度环互相对抗，例如 DUT 设 3000 rpm、负载伺服设 -3000 rpm。这种结构会形成两个闭环速度控制器通过刚性机械链路互相争夺控制权，容易造成扭矩冲击、振动、过流和机械损伤。

# 6. 运行模式

| 模式 | 公式/逻辑 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| Idle | Target Torque = 0；Servo 可 ON 或 OFF | 待机、检查、切换 |
| Constant Torque | T = constant | 性能、温升、连续功率测试 |
| Constant Power | T = P_target / ω（低速必须限幅） | 模拟恒功率负载 |
| Torque Map | T = f(RPM) | 自动效率 MAP / 转速-扭矩扫描 |
| Test Sequence | 按照测试点表执行 | 全自动测试 |
| Emergency / Fault | 受控降载到 0，必要时 STO | 故障与急停 |

# 7. 软件总体架构

## 7.1 推荐技术栈

| 层级 | 技术 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| UI | C# .NET 8 + WPF（推荐）或 WinUI 3 | 操作界面、趋势图、配方、报告 |
| Application | C# Services / MVVM | 测试流程、状态、业务规则 |
| Real-time bridge | Beckhoff ADS | UI 与 TwinCAT Runtime 数据交换 |
| Real-time control | TwinCAT 3 PLC / Task | 1 ms EtherCAT、CiA402、Watchdog、Interlock |
| Fieldbus | EtherCAT | SV660N 实时通信 |
| Drive | SV660N | 内部电流/转矩闭环 |

## 7.2 推荐解决方案目录

MotorLoadBench.sln

├─ src/

│  ├─ MotorLoadBench.UI/                  # WPF

│  │  ├─ Views/

│  │  ├─ ViewModels/

│  │  ├─ Controls/

│  │  └─ App.xaml

│  ├─ MotorLoadBench.Application/

│  │  ├─ TestOrchestrator.cs

│  │  ├─ LoadController.cs

│  │  ├─ SafetyManager.cs

│  │  ├─ RecipeService.cs

│  │  └─ DataRecorder.cs

│  ├─ MotorLoadBench.Domain/

│  │  ├─ MachineState.cs

│  │  ├─ DriveStatus.cs

│  │  ├─ TestPoint.cs

│  │  ├─ Alarm.cs

│  │  └─ EngineeringUnits.cs

│  ├─ MotorLoadBench.Infrastructure.Ads/

│  │  ├─ AdsClientService.cs

│  │  ├─ AdsSymbolMap.cs

│  │  └─ ReconnectPolicy.cs

│  └─ MotorLoadBench.Infrastructure.Logging/

│

├─ twincat/

│  ├─ MAIN.TcPOU

│  ├─ FB_CiA402Axis.TcPOU

│  ├─ FB_LoadTorqueControl.TcPOU

│  ├─ FB_SafetyInterlock.TcPOU

│  └─ GVL_Hmi.TcGVL

│

├─ config/

│  ├─ drive-sv660n.json

│  ├─ limits.json

│  └─ test-recipes/

│

└─ tests/

├─ UnitTests/

└─ HardwareInLoop/

# 8. EtherCAT / CiA402 接口基线

下表作为 Codex 的开发接口基线。实际 SV660N 对象、模式支持与缩放必须以实际 ESI 和汇川手册核对。

| 对象 | 典型索引 | 方向 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Controlword | 0x6040 | PC/PLC → Drive | CiA402 状态控制 |
| Statusword | 0x6041 | Drive → PLC | CiA402 状态反馈 |
| Modes of operation | 0x6060 | PLC → Drive | 设置工作模式 |
| Modes display | 0x6061 | Drive → PLC | 当前模式反馈 |
| Target torque | 0x6071 | PLC → Drive | 目标转矩 |
| Torque actual value | 0x6077 | Drive → PLC | 实际转矩反馈 |
| Velocity actual value | 0x606C | Drive → PLC | 实际转速 |
| Error code | 0x603F | Drive → PLC | 故障码 |
| Digital inputs / vendor objects | 待确认 | Drive → PLC | STO/限位/外部状态等 |
| DC bus / temperature / current | 厂商对象 | Drive → PLC | 监控与保护 |

注意：CST（Cyclic Synchronous Torque）在 CiA402 中通常对应 Mode = 10，但 SV660N 是否支持、具体映射与使能条件必须依据实际驱动器版本确认。实现时把 Mode 值放进 drive-sv660n.json 配置文件，不要写死。

# 9. TwinCAT 实时变量定义

| 变量名 | 类型 | 单位 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hmi.Command.Enable | BOOL | - | UI→PLC | 请求使能 |
| Hmi.Command.Disable | BOOL | - | UI→PLC | 请求下使能 |
| Hmi.Command.ResetFault | BOOL | - | UI→PLC | 故障复位脉冲 |
| Hmi.Command.TargetTorqueNm | LREAL | N·m | UI→PLC | 工程单位目标负载转矩 |
| Hmi.Command.TorqueRampNmPerSec | LREAL | N·m/s | UI→PLC | 转矩斜坡 |
| Hmi.Command.Heartbeat | UDINT | - | UI→PLC | UI 心跳计数 |
| Hmi.Status.State | INT/ENUM | - | PLC→UI | 系统状态 |
| Hmi.Status.DriveReady | BOOL | - | PLC→UI | 驱动器 ready |
| Hmi.Status.ServoOn | BOOL | - | PLC→UI | Servo ON |
| Hmi.Status.ActualTorqueNm | LREAL | N·m | PLC→UI | 实际转矩 |
| Hmi.Status.ActualSpeedRpm | LREAL | rpm | PLC→UI | 实际转速 |
| Hmi.Status.MechanicalPowerW | LREAL | W | PLC→UI | T×ω |
| Hmi.Status.DcBusV | LREAL | V | PLC→UI | 母线电压（若可读） |
| Hmi.Status.MotorTempC | LREAL | °C | PLC→UI | 电机温度（若可读） |
| Hmi.Status.ErrorCode | UDINT | - | PLC→UI | 驱动器/系统故障码 |
| Hmi.Status.InterlockMask | UDINT | - | PLC→UI | 联锁位图 |
| Hmi.Status.Heartbeat | UDINT | - | PLC→UI | PLC 心跳计数 |

# 10. CiA402 / 设备状态机

DISCONNECTED

│ EtherCAT online

▼

ECAT_CONNECTED

│ Drive state OK

▼

DRIVE_READY

│ TargetTorque = 0

▼

SERVO_ON

│ direction check + interlock OK

▼

TORQUE_RAMP_UP

│

▼

RUNNING

│ stop / end / fault

▼

TORQUE_RAMP_DOWN

│ TargetTorque → 0

▼

SERVO_ON_IDLE

│

├─ next test → TORQUE_RAMP_UP

└─ disable   → DRIVE_READY

任意状态发生严重故障：

→ FAULT_REACTION

→ TargetTorque = 0

→ Quick Stop / Disable Voltage / STO（按故障等级）

## 10.1 上电流程

建立 ADS 连接，确认 TwinCAT Runtime 正常。

确认 EtherCAT 从站在线、SV660N 设备状态正常。

确认所有硬件联锁均正常：急停、STO、机械护罩、温度、过压等。

目标转矩强制置 0。

执行 CiA402 状态切换，进入 Operation Enabled。

进入 Idle，等待用户开始测试。

## 10.2 停机流程

停止接受新的测试点。

目标转矩按设定斜坡降至 0 N·m。

确认实际转矩接近 0。

根据场景保持 Servo ON Idle 或下使能。

保存测试文件并完成日志 flush。

# 11. 转矩命令与限幅

推荐统一在 PLC 实时层完成以下处理：

T_user        = UI/自动测试请求的工程单位转矩

T_sign        = 安装方向系数（+1 或 -1）

T_signed      = T_user × T_sign

T_limited     = clamp(T_signed, -T_limit(rpm, temp), +T_limit(rpm, temp))

T_ramped      = slew_rate_limit(T_limited, dT/dt)

T_drive_raw   = torque_nm_to_drive_unit(T_ramped)

只有 T_drive_raw 可以写入 EtherCAT Target Torque PDO。

UI 只能请求工程单位 N·m；UI 不直接生成驱动器 raw 值。

转矩限制应支持：固定上限、转速相关上限、温度降额上限、测试配方上限。

低速接近 0 rpm 的恒功率模式必须自动转为最大转矩限制，禁止 T=P/ω 造成数值发散。

第一次机械联调应把 T_limit 限制到 0.1–0.2 N·m，确认方向后再逐步开放。

# 12. 安全联锁与故障等级

| 联锁/故障 | 触发条件 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| UI 心跳丢失 | 例如 > 500 ms 未更新 | 受控转矩降至 0；保持/取消 Servo ON 由配置决定 |
| EtherCAT 丢站 | 从站非 OP / WKC 异常 | 立即转矩 0；进入故障反应 |
| 驱动器 Fault | Statusword / ErrorCode | 停止测试，清零目标，等待人工复位 |
| 超速 | ¦RPM¦ > Limit | 快速降载；严重超速触发硬件链路 |
| 过转矩 | ¦T¦ > Limit 持续 N ms | 降载并记录事件 |
| DC Bus 过压 | 驱动器反馈接近阈值 | 立即降低/取消加载 |
| 电机过温 | 温度 > Warning/Trip | Warning 降额；Trip 停止 |
| 回生电阻过温 | 外置温控输入 | 停机并禁止再次加载 |
| 急停 | 硬件急停链路 | STO 优先；软件同步进入 E-STOP 状态 |
| 护罩/机械联锁 | 安全输入断开 | 禁止 Servo ON 或快速停机 |

关键安全要求：真正的急停与 STO 不允许依赖 Windows 软件按钮、ADS 或 EtherCAT 软件逻辑单独实现。必须保留独立硬件安全链路。

# 13. UI 页面要求

## 13.1 主测试页

连接状态：TwinCAT、EtherCAT、SV660N、Servo 状态。

大号实时数值：RPM、目标转矩、实际转矩、机械功率、DC Bus、电机温度。

操作：Connect、Servo ON、Servo OFF、Start、Stop、Fault Reset、Emergency Stop 指示。

模式选择：Constant Torque / Constant Power / Torque Map / Sequence。

趋势曲线：RPM、Target Torque、Actual Torque、Mechanical Power，支持最近 10 s / 60 s / 全程。

报警区域：当前报警、历史报警、时间戳、复位状态。

所有危险操作需二次确认或长按，Servo ON 前必须显示 interlock checklist。

## 13.2 自动测试页

| 字段 | 示例 |
| --- | --- |
| RPM Target/Window | 2000 rpm；稳定窗口 ±30 rpm |
| Torque Target | 1.50 N·m |
| Ramp | 0.5 N·m/s |
| Stabilize Time | 3 s |
| Sample Time | 5 s |
| Max Duration | 20 s |
| Temperature Limit | 80 °C |
| On Fail | Abort / Skip / Retry once |

# 14. 自动测试执行逻辑

for each TestPoint:

1. 检查 Interlock == OK

2. 等待 DUT 转速进入目标窗口并保持 StableTime

3. 将负载转矩按 Ramp 斜坡拉到 TargetTorque

4. 等待实际转矩进入容差范围

5. 稳定 StabilizeTime

6. 采样 SampleTime

7. 计算平均值、RMS、最大值、最小值、标准差

8. 保存 TestPointResult

9. 目标转矩斜坡回 0

10. 若下一个测试点相同转速，可按策略直接切换到下一个转矩

11. 任意 Safety Trip → Abort

## 14.1 默认测试矩阵示例

| RPM | Torque (N·m) | Stabilize (s) | Sample (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 0.5 | 3 | 5 |
| 1000 | 1.0 | 3 | 5 |
| 1000 | 1.5 | 3 | 5 |
| 1000 | 2.0 | 3 | 5 |
| 1500 | 0.5 | 3 | 5 |
| 1500 | 1.0 | 3 | 5 |
| 1500 | 1.5 | 3 | 5 |
| 1500 | 2.0 | 3 | 5 |
| 2000 | 0.5 | 3 | 5 |
| 2000 | 1.0 | 3 | 5 |
| 2000 | 1.5 | 3 | 5 |
| 2000 | 2.0 | 3 | 5 |
| 2500 | 0.5 | 3 | 5 |
| 2500 | 1.0 | 3 | 5 |
| 2500 | 1.5 | 3 | 5 |
| 2500 | 2.0 | 3 | 5 |
| 3000 | 0.5 | 3 | 5 |
| 3000 | 1.0 | 3 | 5 |
| 3000 | 1.5 | 3 | 5 |
| 3000 | 2.0 | 3 | 5 |

# 15. 数据采集与文件格式

## 15.1 实时采样

TwinCAT EtherCAT 周期建议 1 ms 起步；必要时可根据设备和 PC 实时性能调整。

UI 趋势刷新 20–50 Hz 即可；不要把 1 kHz 原始数据全部通过 UI 控件绘制。

原始测试数据建议 100–500 Hz 记录到磁盘；高频诊断模式可单独启用更高采样。

ADS 与 UI 线程隔离，使用后台采集任务 + 环形缓冲区。

## 15.2 CSV 字段建议

timestamp_utc

elapsed_ms

test_id

test_point_id

machine_state

drive_state

target_torque_nm

actual_torque_nm

speed_rpm

mechanical_power_w

dc_bus_v

servo_current_a

motor_temp_c

brake_resistor_temp_c

dut_bus_v

dut_bus_current_a

dut_input_power_w

efficiency_pct

error_code

interlock_mask

## 15.3 机械功率与效率

omega_rad_s = 2 * PI * speed_rpm / 60

P_mech_W    = abs(actual_torque_nm * omega_rad_s)

P_elec_DUT  = dut_bus_v * dut_bus_current_a

Efficiency  = P_mech_W / P_elec_DUT * 100%

注意：若实际转矩来自伺服驱动器估算值，效率只能视为工程估算/对比值。最终高精度效率 MAP 建议使用经过校准的独立扭矩传感器。

# 16. 扭矩传感器扩展

推荐高精度链路：

DUT

│

联轴器

│

扭矩传感器（同时提供转速/编码器更佳）

│

联轴器

│

MS1H4 Load Servo

上位机需要支持 TorqueSource = ServoEstimated / ExternalSensor。

外部传感器需要独立标定系数、零点、滤波和健康状态。

计算效率时默认优先使用 ExternalSensor。

# 17. 轮胎摩擦加载与直连加载

| 方案 | 优点 | 缺点 | 适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轮胎/包胶轮摩擦 | 接近整车真实工况；改造快 | 包含轮胎形变、打滑、滚阻损耗 | 整机输出能力、真实工况 |
| 同轴直连 + 扭矩传感器 | 精度高、重复性高、效率计算可靠 | 机械结构要求更高 | 电机本体效率、标定、量产验证 |

# 18. 配置文件要求

{

"drive": {

"name": "Inovance SV660N",

"ethercatMode": "CST",

"cia402ModeValue": 10,

"torqueScale": "VERIFY_FROM_MANUAL",

"speedScale": "VERIFY_FROM_MANUAL",

"sign": -1

},

"limits": {

"maxAbsTorqueNm": 2.0,

"maxAbsSpeedRpm": 3200,

"maxMotorTempC": 80,

"uiHeartbeatTimeoutMs": 500,

"torqueRampNmPerSec": 0.5

}

}

所有与驱动器型号、缩放比例、转矩符号、模式值相关的参数必须配置化。

配置加载失败时，软件进入 Safe State，不允许 Servo ON。

配置文件保存版本号和校验，测试数据中记录使用的配置版本。

# 19. C# 核心接口建议

public interface IRealtimeBridge

{

Task ConnectAsync(CancellationToken ct);

Task DisconnectAsync();

Task<BenchSnapshot> ReadSnapshotAsync(CancellationToken ct);

Task WriteCommandAsync(BenchCommand command, CancellationToken ct);

}

public record BenchCommand(

bool EnableRequest,

bool DisableRequest,

bool ResetFault,

double TargetTorqueNm,

double TorqueRampNmPerSec,

uint Heartbeat);

public record BenchSnapshot(

BenchState State,

bool DriveReady,

bool ServoOn,

double ActualTorqueNm,

double SpeedRpm,

double MechanicalPowerW,

double DcBusV,

double MotorTempC,

uint ErrorCode,

uint InterlockMask,

DateTimeOffset Timestamp);

# 20. SafetyManager 规则

EvaluateSafety(snapshot, limits):

if EmergencyStopActive:

return STO_REQUIRED

if EtherCatOffline or PlcHeartbeatLost:

return TRIP

if abs(snapshot.SpeedRpm) > limits.MaxAbsSpeedRpm:

return TRIP

if snapshot.DcBusV > limits.DcBusTripV:

return TRIP

if snapshot.MotorTempC > limits.MotorTempTripC:

return TRIP

if snapshot.MotorTempC > limits.MotorTempWarnC:

return DERATE

return OK

SafetyManager 只能增加限制，不能覆盖 PLC/驱动器/硬件安全链路的保护。

# 21. 日志与可追溯性

程序启动/退出、连接/断开、Servo ON/OFF、模式切换、测试开始/结束全部写入事件日志。

故障必须记录：时间戳、状态、转速、目标/实际转矩、DC Bus、温度、ErrorCode、InterlockMask。

每次测试保存软件版本、Git commit、配置文件 hash、测试配方版本。

日志使用 rolling file，例如 Serilog；异常退出后可恢复最后一个测试会话。

# 22. 上位机异常处理

| 异常 | 软件策略 |
| --- | --- |
| ADS 断开 | 立即停止发送有效负载命令；PLC 心跳超时负责降载；UI 自动重连但禁止自动恢复加载 |
| TwinCAT 未运行 | 显示 Not Ready；Servo ON 按钮禁用 |
| Drive Fault | 显示故障码；TargetTorque=0；仅允许显式 Reset Fault |
| 配置非法 | 阻止启动实时控制 |
| 数据文件写入失败 | 报警并停止自动测试，避免无数据运行 |
| UI 卡顿 | 不得影响 PLC 实时控制；采集与 UI 绘图完全解耦 |

# 23. 开发阶段与验收

| 阶段 | 内容 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| P0 仿真 | 无真实伺服，Mock ADS/TwinCAT 数据 | UI、状态机、记录、报警可运行 |
| P1 EtherCAT 联机 | 只读取 SV660N 状态，不加载 | 稳定运行 ≥2 h，无掉线 |
| P2 低风险加载 | ≤0.2 N·m，≤500 rpm | 方向正确；Stop 可可靠回 0 |
| P3 中负载 | 0.5–1.0 N·m，多转速 | 趋势稳定，无异常振动/过压 |
| P4 额定区 | 1.5–2.0 N·m | 连续运行满足温升/回生设计要求 |
| P5 自动矩阵 | 完整 RPM×Torque 表 | 自动执行、数据完整、异常可恢复 |
| P6 效率验证 | 接入 DUT 电功率/扭矩传感器 | 结果重复性达到项目定义 |

# 24. 最小验收指标（软件）

冷启动后 60 s 内能够建立 TwinCAT/ADS 状态并正确显示驱动器在线状态。

UI 断开或崩溃时，PLC 在设定超时内自动把加载转矩降至 0。

Stop 命令在正常通信下能够触发可配置的转矩斜坡回零。

自动测试运行时，每个测试点均生成完整结果记录，包含平均值、最大/最小值、标准差和原始数据路径。

发生 Drive Fault / EtherCAT Fault / OverSpeed / OverTemp 时自动终止测试并保存故障前后关键数据。

软件支持从配置文件修改转矩符号、缩放、限值，而无需重新编译。

长时间运行 8 h 无明显内存增长、UI 冻结或数据丢失。

# 25. Codex 实施任务清单

| 优先级 | 任务 |
| --- | --- |
| P0 | 创建 .NET 8 WPF Solution，按本规格书建立 Domain/Application/Infrastructure/UI 分层 |
| P0 | 实现 MockRealtimeBridge，使无硬件情况下可完整运行 UI 与自动测试 |
| P0 | 实现 TwinCAT ADS 连接、自动重连、符号映射、心跳 |
| P0 | 实现状态机、SafetyManager、Torque Ramp、Stop/Abort |
| P0 | 实现 Main Dashboard、Alarm Panel、实时趋势 |
| P0 | 实现 CSV/JSON 数据记录和 Session 目录 |
| P1 | 实现 Test Recipe 编辑、保存、加载和自动测试 |
| P1 | 实现 Constant Torque / Constant Power / Torque Map |
| P1 | 实现报告摘要与效率 MAP 数据导出 |
| P1 | 编写 Unit Tests：状态机、限幅、恒功率低速保护、心跳超时、故障流程 |
| P2 | 接入外部扭矩传感器和 DUT 电源数据 |

# 26. 给 Codex 的直接开发 Prompt

你现在是本项目的主软件工程师。请严格按照本 Word《汇川 SV660N 伺服负载测试台上位机开发规格书 v1.1》实现第一版可运行工程。

技术栈：

- Windows 11

- .NET 8

- C#

- WPF + MVVM

- TwinCAT 3

- Beckhoff ADS

- EtherCAT / CiA402

- 伺服：汇川 SV660N

- 负载电机：MS1H4-75B30CB-T331Z

核心原则：

1. UI 不做实时控制，实时安全控制在 TwinCAT PLC。

2. DUT 负责速度，负载伺服只负责力矩。

3. 所有转矩命令必须经过限幅 + 符号变换 + slew-rate limit。

4. UI/ADS 断线后 PLC 必须自动降到 0 N·m。

5. 驱动器参数、PDO 缩放、Mode 值全部配置化，未确认的 SV660N 参数必须标记 TODO_VERIFY_INOVANCE_MANUAL，不允许凭猜测写死。

6. 第一版优先保证安全、可恢复、可记录，再做界面美化。

请按以下顺序工作：

A. 建立解决方案和目录结构。

B. 先实现 MockRealtimeBridge，让 UI 在没有伺服硬件时可完整运行。

C. 实现 Domain model、状态机、SafetyManager、测试配方、DataRecorder。

D. 实现主界面：连接状态、Servo、RPM、目标/实际转矩、功率、温度、报警、曲线、Start/Stop。

E. 实现 Test Sequence 自动执行。

F. 实现 ADS Bridge，并将 PLC 变量集中到 AdsSymbolMap。

G. 生成 TwinCAT ST 代码骨架：CiA402 状态机、Torque Ramp、Heartbeat Watchdog、Interlock。

H. 写 README，列出需要人工核对的 SV660N ESI/PDO/缩放/模式。

I. 写单元测试。

J. 每完成一个阶段，确保可编译、可运行，不要一次性生成无法验证的大量代码。

代码要求：

- Nullable enabled

- async/await 正确使用

- UI 线程不得做阻塞 IO

- 使用 CancellationToken

- 使用结构化日志

- 所有工程单位在 Domain 层使用 N·m、rpm、W、V、A、°C

- raw PDO 单位只存在于 Infrastructure/PLC 层

- 安全相关 magic number 禁止散落代码，统一配置

- 所有异常必须有用户可读信息 + 技术日志

# 27. 联机前必须人工确认的 SV660N 信息

实际 SV660N 完整型号、固件版本。

实际 EtherCAT ESI XML 文件，并成功导入 TwinCAT。

支持的 CiA402 Modes of Operation，是否支持 CST 或等效同步力矩模式。

Target Torque / Actual Torque 的对象索引、数据类型、缩放单位、符号约定。

Velocity Actual Value 的单位与缩放。

DC Bus 电压、电机温度、驱动器温度、电流的可读对象。

制动电阻接法、最小阻值、连续/峰值制动功率、过压阈值。

STO 输入及安全电路接线。

MS1H4 的峰值转矩/持续时间和完整转速-转矩曲线。

# 28. 最终建议

对于当前大电机性能测试台，推荐最终路线为：

DUT（速度控制）

│

机械连接 / 轮胎摩擦

│

MS1H4 750 W Load Servo（力矩控制）

│

SV660N

│ EtherCAT

TwinCAT 3（1 ms 实时层）

│ ADS

C# WPF 上位机

第一阶段先把“稳定恒转矩加载 + 安全降载 + 自动记录”做扎实；第二阶段加入测试矩阵和效率 MAP；第三阶段如果需要计量级效率结果，再加入独立扭矩传感器和 DUT 电功率采集。

关键安全要求：回生能量处理与硬件 STO 是进入高功率自动测试前的两个硬件 Gate。软件通过验收不能替代这两个 Gate。